卡式灭菌器技术参数
	设备名称
	主要参数
	其他要求

	卡式灭菌器
	1.最高工作压力：≥0.28MPa                   
2.灭菌室容积：＞5升
3.工作压力范围：42 kPa～212kPa                 
4.蒸汽发生器功率：1.2kVA±5% 
5.最高设计温度：≥142℃  
6.灭菌温度：121℃-134℃                       
7.环境温度范围：+5℃~+40℃                 
8.设备工作介质：水蒸汽
9.水箱容积：3-5升                               
10.工作相对湿度：≤85%
11.水源：超纯水、去离子水、实验室用水、纯净水                                         
12.电源电压：AC 220V±22V
13.内腔尺寸：45cm-50cm*15cm-20cm*8-10cm
	1.操作系统：需具备微电脑操作系统，操作面板平整利于消毒，操作语言支持中文，可以随时安全地中断灭菌程序。
2.消毒范围：适用于含腔器械和实心器械灭菌,可以进行非包裹灭菌。
3.灭菌时间：灭菌快速，灭菌时不超过20分钟。
4.安全提示：具备自我检测功能,一旦在运行过程中出现问题,系统自动中止运作,并显示故障代码。
[bookmark: _GoBack]5.使用年限：规定使用年限不低于8年。




