	序号
	品名
	参数需求
	备注

	1
	洗消台
	
1.规格：75cm*400cm。                                    2.主体：需包含初洗、漂洗、消毒、末洗、干燥台。                             3.功能：需具备酶洗液自动灌注功能、水汽自动灌注功能、超声波清洗功能、管道自洁消毒功能，自动/手动双控水功能。
4.材质：柜体要求环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形；气枪、水枪、水龙头全部使用304不锈钢材质；水路使用优质 PP-R 冷热水管材；气路要求耐压不低于15kg的耐压管材。
4. 气体要求：配备不低于30L的静音无油空压机和空气过滤器。
5.电压：220V±22V 频率：50Hz ±1 Hz 电气安全性能符合 GB4793. 1-2007、GB14710-2009 的要求，全系电路有防水功能。
	

	2
	纯水机
	
1.内镜室纯水系统符合 GB30689-2014 对《内镜自动清洗消毒机卫生要求》用水标准。
2.制水水量不低于90L。
3.纯水电导率： ≤15us/cm 
离子去除率： 96%～99%
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