颅内压检测仪参数

	颅内压检测仪
	配置
	参数详情
	

	
	[bookmark: _GoBack]心电
	1.同屏显示7道心电波形.
2.心率检测范围：成人15～300 bpm，儿童/新生儿15～350 bpm。精  度：±1bpm
3.扫描速度： 12.5、25、50mm/s 
4.增益选择：×1/4、×1/2 、×1、×2、AUOT。  
5.频率特性：诊断模式：0.05～130Hz, 监护模式：0. 5～40Hz, 手术模式：1～20Hz,
6.共模抑制比≥105dB。
7.具有心律失常分析、起搏分析功能
8.抗干扰措施：抗工频干扰、抗高频电刀干扰、抗肌电干扰、防除颤
9.心电电缆/导联线： 标配5芯/导联心电电缆线
	

	
	数字血氧/脉率
	1.显示：脉搏氧数值、脉柱图、容积波、脉率
2.脉搏氧测量范围：0～100 %               
3.精  度：（90％～100％）±1%；（70%～90％）±2%。
4.脉率测量范围：20～300bpm             
5.脉率精度：±1bpm 
6 .DioxTM数字血氧技术抗运动,抗弱灌注
7.独立的MASIMO血氧接口 
	

	
	无创血压
	1.测量方式：智能振荡法
2.测量参数：收缩压、舒张压、平均动脉压    
3.工作模式：手动、自动、连续
4.自动测量时间间隔：1 min～480 min 任选  
5.单 位：mmHg / kPa  可选        
6.测量范围： 10～270mmHg
7.测量精度：±5mmHg
8.袖带压力范围：0～300 mmHg
9.过压保护：有硬件和软件双重过压保护
	

	
	双体温
	1.测量通道：T1、T2、TD（温差）
2.有效测量范围：0～50 ℃               
3.精度：± 0.1℃
4.单 位：℃/ F  可选 
	

	
	呼吸
	1.测量方法：胸阻抗法
2.测量范围：成人7～120bpm,儿童/新生儿7～150bpm。                 
3.精 度：±1bpm 
4.具有呼吸窒息报警,报警设置:10s~40s
	

	
	呼末二氧化碳模块
	1.插件式RESPIRONICS呼末二氧化碳测量模块及附件。
2.测量方式：旁流式或主流式。
3.测量参数：呼吸率、呼末二氧化碳浓度（EtCO2）和吸入二氧化碳浓度（InsCO2）。
4.二氧化碳测量范围：0 to 150 mm Hg, 0 to 19.7%, 0 to 20 kPa (at 760 mm Hg) 大气压由主机提供。
5.二氧化碳的浓度精度: （0 – 40 mm Hg）± 2 mm Hg、（41 – 70 mm Hg）显示读数的± 5%、（71 – 100 mm Hg）显示读数的± 8%、（101 – 150 mm Hg）显示读数的± 10%
6.旁流采样率：≤50ml/min（微流）。
	

	
	有创颅内压
	1.引流监测同时进行
2.激光定位准确
3.安装调试简单
4.微压、颅压专用换能器。
	

	
	其他功能
	1.IPX1级防水设计，让仪器在多种环境下使用良好
2.7导/12导同屏界面、它床观察画面、趋势图共存界面。
3.具有呼吸氧合图功能、药物浓度计算功能、滴定表功能。
4.屏幕亮度度可调，报警音、脉搏音等音量可调。
5.全参数具有I-KlokTM智能报警技术，自动识别报警级别。具有报警延时调节功能，有效减少误报警。
6.可接入护士呼叫系统。
7.具有病档信息中文手写输入功能。卡式放置手写笔。
8.回顾打印功能：200条参数报警回顾打印、200条心律失常报警回顾打印、2000组无创血压测量回顾打印。
9.120小时趋势图回顾。
10具有数据掉电保存功能
11.可以选配备内置式记录仪，提供多种记录模式。
12.具有USB、SD卡接口。
13.采用以太网联网功能，支持有线、无线网络的连接.
14.通过SFDA,ISO2001, ISO13485质量认证。
	








