	参数
	指标

	振动频率
	55.5KHz，误差范围为+10%

	刀头横向振幅
	尖端横向振幅<25um，

	主机性能
	1.稳定的主机输出系统，55500HZ的工作频率，保证刀头更稳定,更安全的工作
2.故障智能指示系统，迅速找出问题，帮助用户排除故障
3.具有开机自动检测功能，确保功率的稳定输出及相关数据存储与记录
4.主机功率可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示
5.工作时无电流通过病人躯体，更安全
6.主机具有脚控接口，可匹配脚控开关
7.主机具有系统诊断功能，可快速找到问题所在，帮助用户排除故障，能够记载主机使用的历史记录。
8.开机自检具备进度提示功能，时间可视化，提升自检效率。同时可显示换能器剩余使用次数。

	主机显示屏
	具有完善人机界面，有功率大小的档位显示，具有图文显示报错信息，实时监测手术使用情况，能够迅速解决临床问题，提供证明文件-完善的人机界面功能，功能有功率大小的档位显示，图文显示报错信息。

	刀头性能
	1.刀头可安全闭合3mm血管，保证临床使用的止血效果
2.刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求
3.刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要
4.刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野
5.刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间
6.刀头可手控激发，方便操作。
7.刀头闭合钳口有声音反馈，使用更加方便
8.刀头有握式型号，长度有14CM,23CM.36CM，45CM的长度可供选择，可提供样品
9.刀头有剪式型号，长度有9CM.17CM的长度可供选择，可提供样品
10.刀头工作温度≤75℃，热损伤范围≤1mm。

	刀头适配性
	适配同品牌20种以上刀头规格型号，充分满足各科室临床使用，提供证明文件

	消毒、灭菌方式
	手柄能够满足高温高压消毒、灭菌的方式，灭菌的标准，杜绝感控风险，提供可高温高压消毒、灭菌的证明文件

	增值服务
	主机发生故障，有备用机器提供给医院使用，保证医院的正常使用
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