低温等离子手术系统技术参数
主要用途：

耳鼻喉各种息肉、增生、肥大、出血、炎症、糜烂、恶性肿瘤等病变部位的治疗。用于外耳、中耳及内听道病变组织切割、消融、止血；术中辅助制作黏膜瓣，打开通路等；通过鼻甲减容，咽腭部打孔，舌根打孔，扁桃体、悬雍垂的打孔或者切割来治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症（鼾症），以及鼻出血、鼻息肉、过敏性鼻炎、鼻腔纤维血管瘤、鼻咽癌、喉癌、声带小结、声带白斑、甲状腺结节、甲状腺癌等疾病的外科手术治疗。

二、 性能指标：

1. 电源：交流220V ，50Hz

2. 工作频率：100KHz（要求最大浮动范围控制在±10KHZ内）

3. 输出功率：

等离子汽化切割： 1-10档可调

等离子汽化打孔： 1-10档可调

等离子汽化凝血： 1-10档可调

等离子消融凝血： 1-10档可调

阻抗显示阻抗显示为0-999，阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）

工作计时0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）

输入功率≦ 700VA

输出功率≦ 350W切割消融最大功率350W凝固止血最大功率100W8；

电磁辐射：设备工作时射频信号对其他设备的干扰小于-30dbm；

绝缘：应用部分对网电源，耐压值5800V； 

设备及配件防水等级：主机符合GB 4208-2017 IPX2防水等级，脚踏开关符合GB 4208-2017 IPX8防水等级。

三、界面显示及指示
1. 按键式操作界面，采用VFD屏显示，面板密封防水设计。

2. 阻抗（IMPEDANCE）、功率（POWER）、时间（TIME）显示；

3. 切割消融（ABLATION）、止血凝固（PLACOAG）工作模式指示；

4. 刀头（ELECTRODE）、脚踏（FOOT SWITCH）识别指示和刀头寿命指示；

5. 独立电源指示灯，便于故障排查； 

6.主机有自动保护功能，刀头触碰到金属时主机会报警提示并自动断开输出。
四、功能运用：

1. 匹配符合耳内镜手术镜下操作的精细化等离子刀头，丝状等离子刀头精细化程度高，刀头（不含电缆线及插头）重量≤4.5g 电极丝直径≤0.2mm 电极丝外径宽度≤0.9mm 刀杆直径细端≤1.5mm  刀杆长度≤83mm；更适合狭窄的耳内镜操作空间使用，使操作更加轻巧、便捷。

2. 耳显微等离子刀头设计，适合开展大部分中耳及内听道耳内镜手术，可用于辅助制作黏膜瓣，打开中耳通路，切割的同时也可作为剥离子使用；可实现中耳内的软组织病变切割、消融，及周围微小血管止血。

3. 具备开展头颈肿瘤甲状腺开放性手术等离子功能，配备专用刀头：刀头尖端直径≤0.5mm  刀头尖端工作电极长度≤7.5mm 刀杆长度≤128mm。

4. 配备能安全有效治疗隐蔽及深部病变组织的功能及配置，如治疗喉深部及舌根等部位。配备专用声带刀头：前端电极丝直径≤0.3mm刀杆直径≤2.5mm 刀杆长度≤200mm。

5. 具备开展鼻止血（带吸引）等离子功能，配备专用刀头：刀杆直径≤3.5mm 刀杆长度：≤110mm。 

6. 具备开展鼻科手术等离子功能，配备专用鼻颅底刀头：前端电极直径≤3.8mm 刀杆长度≤147mm。

7. 能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠。

8. 两种工作模式，一种ABLATION（打孔、切割、止血、消融等功能）模式，一种PLACOAG（止血、凝固）模式。

    9. 多刀头可选：根据不同的部位，不同手术种类配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头。

    10. 一个治疗刀头（含耳显微等离子刀头）能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，在一个手柄、同一个输出接口输出，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦。

11. 具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等。配备专用腺样体消融刀头：刀头前端周围环状出水，反向刀头角度设计，更符合腺样体位置的消融工程学设计，刀杆直径≤5.7mm 刀杆长度≤112mm。
12. 治疗主机声音大小可调节，可根据术者手术习惯调节刀头工作时设备运行声音提示音量大小；能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏。

13. 阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统。

14. 治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。

15. 能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动识别默认功率大小。

    16. 主机能自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态。

17. 能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式。

18. 流量控制器/流体通断器接口后置，简化操作面板设计。
五、安全装置 

1. 低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小。

2. 操作精确：消融作用在靶组织表面，等离子作用仅为100微米。

3. 保障安全：电场仅局限于刀头的双极之间；工作能量精确地控制在3-3.5ev，有效避免对神经的损伤。

4. 创伤轻微：黏膜损伤轻、出血少、疼痛轻、恢复快。

六、配置清单

1. 系统主机     （VFD屏显示及控制系统）

2. 脚踏开关

3. 流量控制器或流体通断器

4. 电源电缆
