血液透析滤过机征询需求

项目征询基本情况

    此次征询项目为血液透析滤过机，数量3台，其中1台需满足单针交互血液透析滤过。
二、医疗功能
1.清除废物：血液滤过可以有效清除体内的代谢废物，如尿酸、尿素等，从而减轻肾脏的负担。

2.调节水电解质平衡：通过血液滤过，可以帮助机体调节水分，维持电解质平衡，避免水电解质紊乱的发生。

3.调节酸碱平衡：血液滤过还能帮助机体维持酸碱平衡，确保血液中的pH值持续在正常范围内。

三、技术参数（仅供参考不是唯一）
1.透析液流量: 不低于300ml/min, 连续可调（1 ml/min）,可结合透析液曲线治疗功能 

2.透析液温度控制范围: 33℃～40℃
3.透析液导电率监测范围:不低于ms/cm
4.反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度
5.待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸收AB液，节省透析液
6.动脉压监测和显示范围:  -400～＋400  mmHg
7.动脉压监测精度: ±10  mmHg
8.静脉压监测和显示范围: -10～＋390mmHg
9.静脉压监测精度: ±10  mmHg
10.跨膜压监测范围: -60mmHg～+700 mmHg
11.跨膜压监测精度：±20  mmHg
12.血泵流量: 0，50～600ml/min可调
13.血流量调节梯度（步长）10ml/min
14.肝素注射: 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能
15.漏血检测与报警: 光学原理检测 

16.超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）或电子泵平衡腔，保障超滤精准，多传感器监测；
17.超滤率: 0～4L/h
18.超滤精度: ＜1.0%
19.提供个性化透析治疗方案，六种不同曲线治疗功能，分别为超滤、钠离子、碳酸盐、肝素、透析液流量、透析液温度曲线；可存储设定曲线，≥10种固定曲线，≥20种自定义曲线，固定曲线有30种，满足个性化透析
20.具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量
21.配有透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时
22.消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成
23.标配充分性监测装置和在线血压(ABPM): 显示Kt/v值，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性，同时实时监测血压
24.可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录
25.具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断
26.置换液流量范围：20-400ml/min
27.符合GB9706.1，GB9706.2安全标准
28.后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥20分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作
29.具有图标释义功能，点击帮助键后点击图标，可以显示该图标的功能释义；
四、其他需求

1.质保不低于1年。

2.机器使用期限不低于8年。
3.维修手册全开放，提供操作、维护、维修培训。
