飞利普IUElite、EPIQ5彩超维保需求
1、 设备基本信息
（1） IUElite
生产日期：2015年9月
设备状态：1.偶发性的自动关机，冷启动后恢复（故障代码：207、001）；2.显示屏幕老化；3.传感器故障（故障代码：031）。
（2） EPIQ5
生产日期：2019年7月
设备状态：1.V6-2探头损坏。
2、 维保需求
（1） 不限次数的上门维修和检测。
（2） 每个季度固定期限的一次上门维护、保养。
（3） 不限数量的探头和所有配件模块的免费维修或更换。
（4） 维保期内电话30分钟内响应，需要到场解决的24小时内需带配件到达现场。
（5） [bookmark: _GoBack]维保期内定期的工程师、技术人员使用、保养培训，1次/年。

             
