## Sheet1
序号 | 配置物品 | 数量 | 单位 | 参数
1 | 多功能床 | 5 | 张 | 1.尺寸：成人尺寸。 2.功能：具备背部升降、腿部升降、背腿联动升降、整床升降、前、后倾斜等功能。 3.床头、床尾、护栏为亲肤材质 4.配备静态防水透气床垫、床头柜与可移动小餐桌； 5.床底每侧安装至少4个挂钩； 6.同侧两护栏中间具备防夹手设计。 7.双侧均有输液杆插孔，配置输液杆； 8.四脚配备静音万向轮，且有锁止功能； 9.质保不低于3年。
2 | 防褥疮床垫 | 5 | 张 | 1.产品采用分层、分区式设计，对应不同人体部位使用不同密度的聚酯型聚氨酯泡棉，根据人体工程学设计拼接而成。 ①尺寸：成人尺寸。 ②内芯材料：聚酯材料+聚氨酯泡沫（阻燃），内芯表面材质：网状聚酯 ③外罩材料：上层：聚酯70%?聚氨酯30%（抗菌、防水、阻燃）；下层：聚酯65%?聚氨酯35%（抗菌、防水、阻燃） 2.根据人体曲线，在臀部位置增加使用更为柔软的材质，以降低臀部压力。同时，在平躺时腰部和大腿部都能得到有效支撑。 3.配备通气主机可泵入空气，从表面通气孔洞内流出，达到循环通风效果。
3 | 异形枕 | 5 | 套 | 1.形状：三角形柱体。2.外表：可拆卸清洗外套。3.填充：内部纯棉填充物。
4 | 床尾护理升降台 | 5 | 张 | 1.底脚支撑为静音万向轮，并带有锁止装置。2.桌板带升降功能。3.承重能力不低于30kg。
5 | 陪护沙发（可坐/睡觉） | 5 | 张 | 1.陪护沙发可调整姿态为坐姿和躺姿。 2.蒙皮为亲肤材质，可水洗，可含氯消毒液消毒。 3.坐姿、躺姿调节方式方便快捷。 4.金属材料做防锈工艺处理，金属边缘无毛刺，无锋口。 5.沙发承重能力不低于100kg。
6 | 轮 椅 | 1 | 张 | 1.轮椅承重能力不低于100kg。2.轮椅具备刹车、防倾倒等功能。3.轮椅轮胎为实心软胎。
7 | 翻身器 | 3 | 个 | 1.形状：三角形柱体。2.外表：可拆卸清洗外套。3.填充：内部纯棉填充物。
8 | 心电监护仪 | 2 | 台 | 1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 2.≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。 3*.屏幕标配最新电容屏非电阻屏，显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围。 4.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 5.安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 6.监护仪设计使用年限≥10年，质保期5年。 7.主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 8.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 9.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者； 10*.支持房颤及室上性心律失常分析功能，必须包括：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。 11*.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。 12.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，来自SpO2的PR测量范围：20-300。 13*.支持指套式血氧探头，防水处理，支持液体浸泡消毒和清洁。 14.提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。. 15.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。 16.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品使用说明书提供报警限自动设置规则 。 17*.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。 18.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。
9 | 坐式体重计 | 1 | 台 | 1.称量范围：≥250kg 2.分度值：100g 3.显示方式：LED数码管/LCD液晶，两种可选功能：开/关，置零、去皮等 4.人体工程学设计座椅，采用塑料座椅和钢管框架，使座椅舒适安全 5.交直流两用显示仪表 6.单点称重传感器 7.两面扶手采用握柄橡胶材料，交叉/垂直方式，可折叠旋转 8.折叠脚踏板，离地面更近 9.秤体底部带有四个刹车轮胎
10 | 营养泵 | 2 | 台 | 1. 预置量范围：0～9999 mL； 2. 流速范围：≥1～400ml/h； 3. 精度：≤±10%； 4. 工作历史记录：≥2000条输液历史记录； 5. 锁紧夹具可以旋转，横竖方向均可安装； 6. 阻塞压力：高中低三档可调； 7. 运行模式：持续运行； 8. 兼容通用营养管等耗材； 9. 具有声光报警功能包含：门未关、气泡、阻塞、输液完成、忘记操作、电池供电、电量低、电池耗尽、系统错误等； 10. 内置电池工作时长≥3小时； 11. 配备可移动支架推车； 12.规定使用年限大于8年，质保不低于5年。
11 | 辅助排痰仪 | 1 | 台 | 1.彩色触摸屏：≥8英寸，分辨率≥800×600； 2.操作模式：一键飞梭； 3.结构形式：柜式一体机/柜机推车； 4.通道设计：双通道，成人儿童双路输出； 5.工作模式：手动模式、自动模式、自定义模式/四种自动模式； 6.手动模式定时：1-99min（步长≤1min）/1-60min； 7.自动模式定时：5-20min（步长≤5min）/5、10、15、20min； 8.叩击转换器：成人、儿童两种，水平及垂直振动； 9.治疗头：≥11种（成人6个/儿童5个）/C型6种/X型5种； 10.振动频率：成人10-60Hz，儿童10-30Hz，步长1Hz； 11.工作噪音：≤65dB； 12.电源要求：AC 220V±10%，50Hz±2%； 13.规定使用年限大于8年，质保不低于5年。
12 | 空气压力波治疗仪 | 1 | 台 | 1.显示：彩色液晶触摸屏，治疗界面可实时显示治疗压力、治疗部位、套筒类型； 2.气囊腔道数：深静脉血栓预防专用三腔气囊，支持每腔压力单独可调； 3.智能腿套识别：自动实时快速识别气囊种类，实现自动运行； 4.压力可调：具备单腔零压跳过功能，避开伤口部位； 5.腿套压力范围：0~80mmHg； 6.足套压力范围：100~190mmHg / 100~200mmHg / 120-140mmHg； 7.三级梯度压力：从远心端向近心端梯度压力自动递减； 8.圆周压力：能有效清除静脉瓣后的血液淤积； 9.连续压力：确保血液流速稳定在较高水平； 10.步态加压：模拟步态加压，方便病人转运和行进中治疗； 11.间歇时间范围：0~90s可调 / 循环时间在60s内可调，默认24s； 12.配备单人型/耐用型腿套5套； 13.腿部三腔气囊（分体式）、臂部三腔气囊（分体式）、小腿气囊、手/足气囊； 14一体成型气管； 15.内置锂电池：断电续航工作时间不少于10小时； 16.达到危值时/突然断电或中断治疗时自动泄压； 17.自保护功能、超压报警、电源报警、空接报警； 18.噪音≤40dB / 主机噪声＜40dB； 19.治疗模式：专业预防静脉血栓模式和水肿模式； 20.安全防护功能：超压、欠压、脱落等安全提示，语音及屏幕双重报警； 21.规定使用年限大于8年，质保不低于5年。
13 | 站立及行走辅助器 | 3 | 张 | 1.支撑台面高度可调，调节间距不低于45cm； 2.握持手柄间距可调。调节范围不低于30cm； 3.台面垫额定承载能力不低于75kg； 4.特点和功能：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果； 5.材质：优质型钢、静电喷塑、高密度泡沫包裹。
14 | 中心给氧装置 | 5 | 套 | 1.中心给氧接口为国标接口；2.配备浮标调整氧流量；3.湿化瓶容量不低于300ml；
15 | 中心负压装置 | 5 | 套 | 1.中心负压接口为国标接口；2.配备负压调节阀调整负压压力；3.配备负压罐，负压罐容量不低于3L；4.配备乳胶管路；