血流动力学监护仪技术参数
监护仪结构：
1. ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个,支持扩展8槽位插件箱
2. ★≥18英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920*1080像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节
3. 采用无风扇设计
4. 可内置高能锂电池，供电时间≥2小时
5. 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备
监测参数：
6. ★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
7. 支持3/5导心电监测 
8. 支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析
9. ★支持≥4通道心电进行多导心电分析
10. ★提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 
11. 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm
12. 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示
13. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式
14. 无创血压监测适用于成人，小儿和新生儿
15. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg
16. 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测
17. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7
18. 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测
19. 有创压监测适用于成人，小儿和新生儿
20. IBP有创压测量范围：-50~360mmHg
21. 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 
22. 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
23. 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换
24. ★配备PICCO模块，测量血流动力监测和容量管理，采用热稀释法测量心输出量。
25. 支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
系统功能：
26. 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易
27. ★可配血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能
28. 支持≥120小时趋势表、趋势图回顾
29. 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
30. ★具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能
31. 支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾
32. 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式
33. 支持与除颤监护仪，遥测合并联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
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