雾化熏蒸仪技术参数

1、▲用途：用于眼科干眼症治疗，注册证需明确表明用于中医药物熏蒸和雾化治疗，熏蒸和雾化同时具备，不能缺漏。

2、温度调节范围：30-45℃；     

3、▲雾粒中位直径：直径小于5μm的雾粒百分比大于65%；

4、主机超声工作频率：2.4MHz±10%； 

5、最大雾化率：≥1ml/min；       

6、整机噪声：≤50dB（A）（距离主机1m）； 

7、水槽水温：开机连续工作4h水槽水温≤60℃； 

8、定时功能：工作时间至少分为7个档位:5min、10min、15min、20min、25min、30min和CC连续，定时误差±30s，当设备治疗完成，应停止输出蒸汽，并有相应的提示信息；   

9、保护功能：设备温度超过设置温度5℃，雾化机停止工作，并发出警报，且不能自动恢复，若设备输出温度达到 45℃时应发出警报，加热锅或水槽内水位正常时面板缺水灯熄灭，加热锅或水槽内水位过低时，面板缺水灯变亮并发出缺水报警，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后可正常雾化；   

10、▲管路：雾化管路必须为一次性使用耗材，复核感控要求。
