红蓝光治疗仪技术参数

1.诊疗范围;可以用于治疗多种皮肤科疾病，如炎性痤疮红光和蓝光治疗，痤疮及囊肿性痤疮的光动力疗法、各类皮肤的嫩肤治疗、敏感性皮肤的黄光舒敏治疗、面部过敏性皮炎的治疗、抗衰嫩肤美白、淡化斑点、增加皮肤弹性等。
2.主要技术参数
2.1 峰值波段（nm）：
蓝光：415nm±10nm；
红光：633nm±10nm；
黄光：590±10nm。
2.2 光源类型;LED红光/LED蓝光/LED黄光。
三种光源一键切换，无需更换治疗头。
▲2.3 辐照强度（mw/cm2）：
蓝光：≤200，
红光： ≤90，
黄光：≤52。
2.4 辐照时间范围：1s～59min59s。
[bookmark: _GoBack]▲2.5 辐照面积（长×宽，mm）×模块数：≥（L150×70W）×5。
2.6 光源寿命：≥20000小时。
2.7 显示屏尺寸（英寸）：≥8英寸。
2.8 交流电压（V）：220±10%。
2.9 电源频率（Hz）： 50±1；
输入功率（VA）：≤800。
3.规定使用年限≥5年，质保期≥3年。
