勐海县人民医院血透机维保服务项目需求
 
[bookmark: _GoBack]1. 项目名称：勐海县人民医院血透机维保服务项目
2. 维保设备清单
维保设备品牌：贝朗（B.Braun）
双泵5台，单泵8台，合计数量：13台
3. 维保模式：整机全包维保（全保），合同总价包含预防性保养人工费、故障抢修人工费、交通费、差旅费、所有原厂全新零配件、设备校准、检测、专用工具使用等全部费用，医院无需额外支付任何费用。
4.维保期内年进行四次（每季度1次）上门的深度保养，保养作业内容：整机内外深度清洁、水路管路检查除垢、电磁阀、密封圈、接头等易损件预防性更换、电气安全检测、压力/流量/温度等核心参数性能测试。每次保养全部工作完成后，2个工作日内向医院提交纸质+电子版《设备预防性维保报告单》，列明设备编号、检测数据、更换配件清单、异常隐患、整改情况，双方签字归档。
5. 服务期限：整体服务周期3年，合同一年一签。每服务年度结束后，由医院医学装备科、血透科室联合完成年度服务考核，考核合格后方可续签下一年度合同；考核不合格，医院有权终止合作，不再续签。
6. 服务地点：勐海县人民医院血液透析室。 
7. 本项目负责工程师，必须持有原厂体系培训结业证书、机型专项维修资质证书。
8.维修、保养更换的全部零配件必须为贝朗原厂全新原装正品，严禁使用翻新件、拆机件、兼容代用件。
9.服务商需自备本机型专用校准定标仪、全套专用拆装工具、检测工装，维保期间免费提供用于院内设备质控、校准使用。
 
