

乳房旋切系统招标参数
一、诊疗范围：适用于在超声设备引导下异常乳腺组织进行乳腺微创活检取样或完全摘除。
二、参数
★1.设备可兼容封闭式取样/开放式取样，满足不同医生取样需求。
2.触摸式液晶屏：15 英寸屏幕实时显示刀槽状态、累计取样次数及活检针规格,便于精准把控。
3.智能操作界面中文显示，便于操作，更加人性化。
4.故障排除功能：中文提示故障信息，便于快速解决术中问题。
5.真空负压范围：-70kpa±10kPa - 90kPa±10kPa，提供更大的负压和气流量。
★6.负压可调：三档负压可调，低档：-70Kpa±10kPa，中档：-80Kpa±10kPa，高档：-90Kpa±10kPa,，更利于浅表病灶的切除。
★7.负压显示：操作界面显示负压值，便于实时监测。
8.真空泵流速：＞20L/min。
9.真空泵工作噪音＜70dB（A计权）。
★10.真空回路：一次性使用真空管路设计，降低感控风险。
★11.废液管理：界面实时显示废液容量（＞800ml）并有预警音提示，避免设备污染及损坏。
12.支持一键连续取样与手动取样并存，满足临床不同需求。
13.支持预设角度自动旋转取样，更方便省力。
14.支持手柄按键急停功能，降低手术风险。
★15.根据病灶尺寸精准调节刀槽长度，调节范围：1mm-30mm，内部创伤更小。
★16.操作界面提供多种切割模式，满足不同种类病的切除。
17.系统功能：支持手柄和脚踏两种控制方法。
三、配套耗材（供应商可在响应文件中提供配套耗材的相关说明，该内容仅用于采购人评估设备后续使用成本，不作为评分因素，不构成对耗材采购的承诺。）
[bookmark: _GoBack]1.若需要专用耗材需提供耗材医保编码。
2.耗材直径规格多选，覆盖7G/8G/10G。
3.耗材金属管有效长度多选，覆盖90mm/100mm/115mm/125mm，满足不同部位病灶需求。
4.耗材刀槽规格多选，覆盖19mm/23mm/30mm，满足不同大小病灶需求。
5.耗材刀尖规格多选，覆盖45 °一体化平刀尖/一体化三棱面刀尖，穿刺更锋利。
6.耗材切割及气路方式多选，覆盖360 °旋转切割，双套管上下气路/摆动式切割，一体化封闭式气路，满足临床不同使用需求。







