电子支气管镜及配套设备技术参数

一、电子支气管镜3条
1. 头端部尺寸≤5.1mm,工作通道≤2.0mm
2. 工作长度≥600 允差≥±5%；
3. 视场角≥120° 允差≥±10%；
4. *景深3mm~100mm；
5. 弯曲角度：D′方向 ≥180°，允差≤-10%上限不计；U′方向 ≥180°，≤ -10%上限不计；
6. 照度：采用 LED 发光，其最低照度不低于 1500lx；
7.*分辨率：不低于 7 线对/毫米；
8. 操作按钮按≤2个；附带按钮功能：拍照、冻结；
9. *吸引量：不得小于 100ml/min~400ml/min；
10. 内镜进液的防护程度分类：IPX7；
11. 内镜防电击的程度分类：BF 型；
12. 测漏：可承受30kPa 压强 3min 而不漏气；
13. *耐受戊二醛消毒灭菌及过氧乙酸消毒灭菌消毒方式；
14. 温度范围：工作：5℃~40℃；储存和运输：-20℃~55℃；
15. 湿度范围：工作：≤80%，无冷凝；储存和运输：20%～80%，无冷凝。
二、手术室用医用内窥镜图像处理器1套
1. 即可搭配重复性电子内窥镜，也可搭配一次性电子内窥镜导管配套使用。
2.*拍照有效像素:1920×1080pixel；
3.*分辨率:1920×1080；
4. 电源电压:100‑240V，50/60Hz；
5. 设备输入功率:65W(max)；
6. 输出帧率:50Hz，60Hz；
7. 整机噪声:在工作条件下不大于50dB(A)；
8.*适配接口:包括CVBS，3G‑SDI，DVI，HDMI，USB等接口，兼容性强；
9.*功能:白平衡校准，亮度/增益/锐度/饱和度/对比度/色调调节，拍照/录像/冻结，浏览/存储等；
10. 特殊功能:场景选择，降噪，电子放大，伽马设置，图像翻转；
11. Menu菜单可进行各参数调节；
12. 支持图片/录像格式及画质设置，日期/时间设置，语言设置；
13. 按键配置:支持对电子内窥镜手按键设置功能，每个按键的各功能不可重复设置；
14. 外插U盘存储图像视频；
15. 进液的防护程度分类:主机IPX0；适配器IP22。
三、显示器1台
1. 屏幕大小:≥21英寸；
2. 显示颜色:≥16.7M；
3. 宽高比:16:9；
4. 分辨率:≥1920*1080；
5. 点距:≥0.08265‑0.24795；
6. 运行时间>50000小时；
7. 视角:水平≥178°/垂直≥178°无死角；
8. 亮度:≥500cd/m² MAX；
9. 响应时间:≤12ms；
10.视频输入:VGA, HDMI、DVI、DP；
11. 安装孔距:100*100 MM VESA标准；
12. 完全符合DICOM Part14标准矫正(系统自适应矫正)；
13. 电压功耗:DC12V(4PIN)； 35W MAX。
四、医用台车1台
1. 搭配手术室用医用图像处理器；
2. 外观美观大方，外表整洁光滑无毛刺；
3. 脚轮防护罩，前面两个车轮带刹车功能；
4. 全部采用优质钢材结构；
5. 配有电源收纳架，可放插板和电源；
6. 配备大圆角推拉把手，方便移动。
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1. 屏幕尺寸≥10寸；
2. 电源电压：100-240V~，50/60Hz；
3. 即插即用，电池续航不低于4小时，电池电量指示；
4. 设备输入功率≥70VA；
5. *有效像素≥720×720 pixel；
6. *屏幕分辨率≥1280×800；
7. *功能：计时，白平衡校准，亮度/饱和度/对比度调节，拍照/录像/冻结，浏览/存储等；
8. 用户访问控制：通过TYPE-C进行连接电脑，输入密码可访问产品存储数据；
9. *适配接口：具有HDMI，Type-C接口，兼容性强；
10. 无需安装，轻松置于台车；
11. 方便维护，易于清洁（75%医用酒精擦拭），易于储存；
12. 即可搭配重复性电子内窥镜，也可搭配一次性电子内窥镜导管配套使用。
六、床旁医用台车1台
1. 搭配电子内窥镜图像处理器；
2. 外观美观大方，外表整洁光滑无毛刺；
3. 脚轮防护罩，前面两个车轮带刹车功能；
4. 全部采用优质钢材结构；
5. 配有电子镜挂架，可放多把电子镜；
6. 高度可调，适配不同场景。
7、 医学影像工作站1套
1. 配套医学影像工作站的图文工作站1台，图文输出设备1台、显示器1台、采集卡1套；
2. 高效快捷的操作流程，去掉任何多余动作；
3. 友好的图形化用户界面，所见所得，直观易学，简洁不简单；
4. 可自动或手动调整影像尺寸大小、位置；
5. 可以自动调整图像采集区域，或者手动调整；
6. 支持图像的正、负像、圆形等多种采集方式；
7. 可自由设置采集区域及采集图像的大小，可以去掉图像无用的边缘，节省打印成本；
8. 快捷的诊断模板及词库大大提高了操作人员的工作效率；
9. 灵活的模板及词库管理功能允许操作人员修改、添加、删除模板，也可通过拖动改变排列结构；
10. 特殊字符可直接点击输入；
11. 批量病历图像预采集功能，可提前快速采集多人图像，稍后统一诊断和打印报告；
12. 小巧而灵活的项目内容预置模块，可设置项目的下拉菜单、默认显示值、自动递增，极大减少了工作量、提高了工作效率；
13. 功能强悍的报告样式设计器，保证你的报告单美观漂亮、图文并茂，只要你需要的，均可设计出来，而且设计的过程轻松愉快；
14. 系统内置DVD 格式的录像功能，录制后的影像可回放并可二次采集；
15. 丰富的图像处理功能；
16. 真正实用、高效、安全的病历管理系统；
17. 内嵌病历浏览器，可以浏览以前备份的病历；
18. 支持网络浏览功能；
19. 周到的多重数据安全防护，即使系统崩溃，也只需运行“自修复程序”在几秒钟内将工作站恢复到正常使用状态，无须再次安装本系统。
